小儿肺功能测定仪参数

一、 测量模式与参数：用力肺活量(FVC)、最大分钟通气量（MVV）、舒张试验等。
二、 潮气测试肺功能仪参数指标
1、流量范围：0-1400mL/s；精度：±5%或者±5mL/s。
2、容量/潮气量范围：0-3000mL；精度：±3%或者±5mL。
3、潮气量的容积死腔量≤1.7mL。
4、呼吸频率 范围：0-120BPM；精度：±5%或者±1BPM。
5、呼/吸气时间范围：0-15s；精度：±5%或者±0.2s。
6、参数显示 ： FVC、FEV0.5、FEV1、 VT/kg等参数。

7、具备潮气呼吸肺功能。
8、潮气肺功能流速传感器组件可拆卸、清洗、消毒；流速传感器组件配套。
三、常规肺通气测试仪

1、检测原理：压差检测原理。

2、传感器类型：流量传感器。

3、流量范围：0～16L/s；精度：±5%或±0.17 L/s。

4、容量范围：0～10L；精度：±3%或者±0.05L。

5、舒张试验：可进行支气管舒张试验。

6、双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线。

7、院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒传感器、可使用通用的肺功能仪耗材。
四、主机参数

1、显示与操控：仪器自带≥8英寸触摸屏操作方便，可一键实现息/亮屏、训练模式、主页和设置界面功能。
2、内置系统同时支持肺功能测量、潮气肺功能测量的操作。

3、主机具备接口≥三种。
4、主机内置锂电池≥2500mAH。

5、主机有效期8年。

亚低温治疗仪技术参数

1.具有智能控温功能（含循环水控温和体温控温）。

2.操作模式≥4种。

3.循环水温度设置范围：5~39℃，控温精度±1℃；水毯温度≤ 40℃。
4.体温设置范围：30~40℃，体温稳定度：±0.2℃。

5.具有双路体温检测功能，体温测量范围：25~45℃，测温精度：±0.2℃。      

6.空载降温速度：≥1.3℃/min；负载降温速度：≥1℃/h。
7.空载升温速度 ≥1.4℃/min；负载升温速度：≥1℃/h。                                           

8.循环水泵流量≥25L/min ，循环水流量≥3L/min。
9.提示告警保护功能≥6种（含循环液体温度超高、超低等）。
10.多重温度保护：水温失控、水温超温保护及体温超温保护等。

11.定时功能：0-72H 定时运行，或连续运行。

12.整机输入功率≤300VA，稳态功率≤100VA。

13.控温毯采用TPU材料。               

14..控温毯和体温传感器通过生物相容性测试。                                

15..新生儿专用控温毯及外套，专业防冷凝水设计。

16..水路接头：双路防插错，双向防漏水路接头。双路一体化接头。 

17..大口径一体化注水漏斗，内置储物盒和挂钩。                              18..一键开关控制，自动记忆参数，一键启动。

19..电源插座防脱扣设计。

20..防静电大脚轮。                                

21..设备线路采用直流24V安全特低电压。

新生儿无创呼吸机参数

1.≥10寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

2.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

3.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

4.提供和呼吸机主机同品牌压力发生器，提供近鼻端压力监测。

5.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

6.提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间≥100s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

7.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力           2cmH2O-20cmH2O。

8.具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

9.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

10.数据存储：可以显示连续≥100小时的趋势数据。
11.可配空压机，工作噪音≤45dB(A)。

12.具备锂电池，充满可使用≥3小时。

心电图机参数

内置可充电锂电池， 连续工作时间≥1小时连续记录。

二、ECG测量规格

1.  频率响应：0.01Hz ~ 500Hz

2.  起搏器采样率：≥50 kHz

3.  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

4. 定标电压：1mV±1%

5. 耐极化电压：≥±900mV（±5%）

6.  内部噪声：≤12.5µVp-p

7. 共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启）

8.除颤防护：承受≥1000V(360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏

三、显示器

1. ≥10.1英寸彩色液晶屏，分辨率不小于1280*800

2. 支持全屏多点触控

3.  倾斜角设计，支持屏幕背景网格显示

4. 支持同屏显示10秒12导同步心电波形

四、存储器：

1. 内置存储器支持存储≥1000 份心电图报告

2.  支持外接U盘扩展存储空间

五、打印机：内置热敏式点阵打印机，支持≥2种打印纸

六、软件功能：

1. 具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示

2.具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示。

3. 支持条码扫描仪，可快速输入病人信息 

4. 具有关机延迟功能

七、数据传输

1.  外部接口：USB接口*2，网络接口

2.  标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频等
3.  满足医院联网需求

医用空氧混合器技术参数

额定进气压力：额定进气压力0.45MPa (65.2psi)。

2、额定进气工作压力范围：工作压力范围:0.28-0.6MPa (40.6-87psi)。
3、最大使用流量(额定工作压力)：≥30 Lpm。
4、一路气源故障时保险流量(额定工作压力)：50%最大使用流量。
5、氧气流量精度：流量：0～6L/min,连续可调，精度±4％；0～15L/min,连续可调，精度±4％。 

6、氧气浓度精度(满量程)：氧气浓度:≤±3%。
7、氧浓度调整范围：21％～100％。

8、分开调节：输出气体流量和浓度分开调节。
9、排放阀排气流量：≤20LPM。

10、两路气源压力差超差报警：>0.12 MPa(17.4psi）。

11、报警蜂鸣声压级：距离1米内≥75分贝。

12、故障报警方式：气压式听觉报警。

13、国际认证：FDA，CE。

双目视力筛选仪技术参数

	
	

	1.
	设备具备《医疗器械注册证》，检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。

	2.
	应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能。

	3.
	等效球镜：测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。

	4.
	柱镜度：
范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D。

	5.
	柱轴范围： 1 至 180 度，增量为 1 度。

	6.
	后台数据眼位异常样本数≥20次/秒。

	7.
	测试数据可靠性：敏感性/特异性高于90%。

	8.
	彩色液晶显示屏≥4.5英寸，显示屏45°倾斜角。

	9.
	转诊标准重设定功能。

	10.
	具备软件拓展性与医院系统联接。

	11.
	具备升级管理软件功能。筛查结果输出：支持多种打印报告样式和内容进行个性化修改，及支持多种尺寸打印纸张。

	12.
	具备距被测者距离提示。

	13.
	操作模式：单眼模式/双眼模式，单双眼可任意切换。

	14.
	注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。

	15.
	信息录入：可直接在主机上输入中文病人信息。

	16.
	供电时长：≥3小时。

	17.
	电池：设备为内置电池。

	18.
	打印机接口：Wi-Fi / USB。


婴儿培养箱技术参数
适用范围婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长。
二、产品组成：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。

三、技术参数

具有箱温控制模式；
设置温度与箱内温度分屏显示；
独立的超温保护系统；
自然风道加湿；
产品具有自检功能，多种故障报警提示；
前面板具有温度校正功能；
具有数据储存功能；
具有正门独立锁定装置；
具有RS-232接口；
具有黄疸治疗装置；
采用低噪音的无刷直流电机；
故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等。
工作电源：AC220V/ 50Hz

输入功率：≤850VA 
控温范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）
箱温显示温度范围：5～65℃
升温时间：≤30min
培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃
温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃（选配婴儿床倾斜角度可调时）
婴儿舱内噪声：≤45dB（A）
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)；≥1.7mW/cm²  (光源为LED)
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²  (光源为灯管)；≥1.3mW/cm²   (光源为LED)
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 
光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分
婴儿培养箱技术参数（双面蓝光）
一、适用范围
婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。

二、产品组成

主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为灯管）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

三、技术参数

1.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2.具有湿度显示功能和湿度控制功能；

3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

4.独立的超温保护系统；

5.独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

6.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

8.水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

9.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

10.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

11.前面板具有温度校正功能；

12.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

13.具有数据储存功能；

14.具有正门独立锁定装置；

15.具有RS-232接口；

16.故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等;
17.采用低噪音的无刷直流电机。
18.工作电源：AC220V/50Hz

19.输入功率：≤1000VA

20.箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

21.皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

22.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

23.升温时间：≤30min

24.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

25.平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

26.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

27.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

28.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

29.婴儿床倾斜角度:无级可调

30.婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

31.湿度显示范围: 0%RH～99%RH

32湿度控制范围: 20%RH～90%RH

33.湿度控制精度：±10%RH

34.重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

35.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

36.上黄疸治疗装置：

（1）床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）

（2）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2 （光源为LED） 

（3）有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED）

37.下黄疸治疗装置：

（1）床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

（2）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

（3）有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）
